Zapytania i odpowiedzi dotyczące zaproszenia do złożenia oferty na zakup specjalistycznego sprzętu dla Oddziału Neonatologicznego Szpitala MBNP w Wołominie, nr sprawy SPW.273.203.2019

Pytanie : Dotyczy części nr 1 – Urządzenie do nieinwazyjnego wspomagania oddychania – szt. 1. Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiającego opublikowanymi na stronie internetowej zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę wymogu dotyczącego funkcji automatycznej kompensacji nieszczelności układu oddechowego.

„2. Czy Zamawiający uważa, iż ze względu na bezpieczeństwo wcześniaków i noworodków, oferowany aparat powinien posiadać funkcję automatycznej a nie manualnej kompensacji nieszczelności układu oddechowego, w zakresie gwarantującym skuteczną wentylację tj. min 40%?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak”

Zamawiający w pierwotnej wersji opisu wymaganych parametrów technicznych, wymagał kompensacji nieszczelności układu oddechowego na poziomie 25%. Taki zapis umożliwiał dostarczenie urządzenia, które w bezpieczny i skuteczny sposób pozwala na utrzymanie właściwej szczelności w celu uzyskania odpowiedniego ciśnienia w drogach oddechowych noworodka lub wcześniaka. Jeden z Wykonawców zadał pytanie bazując na emocjach Zamawiającego i wprowadził go w błąd sugerując, że wyższy stopień kompensaty (40%) zwiększa bezpieczeństwo pacjenta. W ten sposób wymusił zmianę zapisu na korzystny tylko dla jednego wykonawcy. Tak nie jest. Funkcja kompensaty przecieku ma za zadanie utrzymanie właściwego ciśnienia w układzie oddechowym eliminując przecieki oraz związane z nimi alarmy. Wiąże się to ze zwiększaniem przepływu, a co za tym idzie wzrostem ciśnienia. Zbyt wysoki wzrost przepływu może powodować zbyt wysoki wzrost ciśnienia. Dlatego prosimy o zmianę odpowiedzi na powyższe pytanie, na zapis DOPUSZCZA lub pozostawienie go w pierwotnej wersji tj min 25%.. Pozwoli to na zachowanie optymalnego parametru i nie zmieni jakości i bezpieczeństwa wentylacji dla pacjenta, a również pozwoli na zwiększenie konkurencyjności ofert co niewątpliwie wpłynie na cenę. Pozostawienie odpowiedzi na to pytanie w takiej formie stawia na uprzywilejowanej pozycji firmę DUTCHMED, która posiada w swojej ofercie urządzenie, które charakteryzuje się takim parametrem (40%).

W związku z tym, iż finansowanie zakupu urządzenia do nieinwazyjnej wentylacji noworodków pochodzi ze środków publicznych (Powiat Wołomiński), zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia z automatyczną kompensatą nieszczelności układu oddechowego, w zakresie gwarantującym skuteczną wentylację tj. min 25%. Rolą Zamawiającego jest przeprowadzenie procedury zakupowej rzetelnie i z dbałością o finanse publiczne.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie dopuszczamy urządzenia z parametrami kompensacji nieszczelności układu oddechowego na poziomie 25%.

Pytanie 1 dotyczy załącznika nr 3 Bilirubinometr

Czy zamawiający dopuści bilirubinometr renomowanej firmy o parametrach jak poniżej?

| Lp | PARAMETR |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pomiary |  |
| 2 | Pojemność akumulatora pozwalająca na wykonanie przynajmniej 250 pojedynczych pomiarów po pełnym naładowaniu |  |
| 3 | Średni błąd pomiarowy maks. +/- 1,5 mg/dl (+/- 25,5 μmol/L) dla pacjentów >35 tygodnia wieku ciążowego |  |
| 4 | Średni błąd pomiarowy maks. +/- 1,6 mg/dl (+/- 27,4 μmol/L) dla pacjentów 24-35 tygodnia wieku ciążowego |  |
| 5 | Zakres pomiarowy min. 0,0 do 20,0 mg/dL (0 do 340 μmol/L) |  |
| 6 | Masa z akumulatorem < 230g |  |
| 7 | Wyposażenie |  |
| 8 | Urządzenie wyposażone w stację dokującą |  |
| 9 | Urządzenie wyposażone w port komunikacji USB |  |
| 10 | Urządzenie wyposażone w lampę ksenonową zapewniającą min. 150 000 pomiarów |  |
| 11 | Urządzenie wyposażone w ekran dotykowy |  |
| 12 | Pamięć min. 100 pomiarów |  |

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie 2 dotyczy załącznika nr 3 Bilirubinometr

Czy Zamawiający w trosce o wysoką jakość zamawianego sprzętu i bezpieczeństwo małych pacjentów będzie wymagał wyposażenia bilirubinometru w skaner kodów kreskowych co jest obecnie standardem i uniemożliwia niewłaściwe przyporządkowanie wyników badań do pacjentów, a kody kreskowe ze względu na ochronę danych osobowych są powszechnie używanym identyfikatorem pacjentów?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Pytanie 3 dotyczy załącznika nr 3 Bilirubinometr

Czy Zamawiający wraz z dostawą bilirubinometru będzie wymagał wyposażenia w niezbędne akcesoria do wykonania min. 1000 pomiarów łącznie z kalibracją lub testowaniem prawidłowości kalibracji? Startowy zapas niezbędnych akcesoriów jest wyposażeniem standardowym w urządzeniach wysokiej klasy i pozwalają na użytkowanie urządzenia zaraz po zakupie.

Odpowiedź Zamawiającego: Wymagamy

Zapytania i odpowiedzi dotyczące zaproszenia do złożenia oferty na zakup specjalistycznego sprzętu dla Oddziału Neonatologicznego Szpitala MBNP w Wołominie, nr sprawy SPW.273.203.2019

Pytanie 1 dotyczy załącznika nr 3 Bilirubinometr

Prosimy zamawiającego o możliwość złożenia oferty na Bilirubinometr o parametrach porównywalnych:

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie 2. dotyczy załącznika nr 3 Bilirubinometr

Czy Zamawiający wymaga technologii transmisji LED oraz pomiary z ucha za pośrednictwem klipsa, która zmniejsza rozbieżności zależne od użytkownika dotyczące konserwacji. Mniejsza wrażliwość na artefakty ruchowe. Źródło światła LED nie wyczerpują się z upływem czasu, co eliminuje konieczność regularnej kalibracji urządzenia?

Odpowiedź Zamawiającego: Wymagamy

Pytanie 3. dotyczy załącznika nr 2 Pulsoksymetr

Firma Masimo w 2017 roku zakończyła produkcję urządzenia RAD8 i zastąpiła go nowocześniejszą wersją RAD97. Czy w związku z tym, Zamawiający dopuści urządzenie fabrycznie nowe z datą produkcji 2017 r? Czy wymaga złożenia oferty na nowy model Rad97 z 2019 r o parametrach:

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga złożenia oferty na nowy model sprzętu 
z rokiem produkcji 2019.

Pytania Załącznik NR 1 - System nieinwazyjnego wspomagania oddechu - Infant Flow, szt. 1

1. Czy pod pojęciem „nieinwazyjne wspomaganie oddechu wcześniaków i noworodków - Infant Flow" oraz „oddech w trybie nCPAP - 2 poziomy ciśnienia", Zamawiający rozumie wspomaganie oddechu na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level lub DuoPAP (polegającego na naprzemiennym wytwarzaniu dwóch różnych poziomów ciśnienia których wartości są niezależne i podlegają regulacji - bezpośrednia regulacja obu ciśnień) realizowanego za pomocą generatora donosowego z przerzutnikiem strumieni, działającego na zasadzie efektu COANDA tj. strumień napływających gazów oddechowych przełączany jest w generatorze pomiędzy kanałem wdechowym i wydechowym zgodnie z żądaniem noworodka (wdech - wydech)? Opisane w pytaniu rozwiązanie charakteryzuje właśnie system „Infant Flow”

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

2. Czy Zamawiający uważa, iż ze względu na bezpieczeństwo wcześniaków i noworodków, oferowany aparat powinien posiadać funkcję automatycznej a nie manualnej kompensacji nieszczelności układu oddechowego, w zakresie gwarantującym skuteczną wentylację tj. min 40%?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

3. Czy oferowany aparat powinien posiadać regulację zarówno czasu wdechu jak i wydechu?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

4. Czy Zamawiający wymaga aby aparat posiadał możliwość przyszłej rozbudowy o funkcję wentylacji z automatyczną regulacją składu mieszaniny oddechowej bazująca na pomiarze saturacji pacjenta możliwą do wykorzystania w trybach wentylacji nieinwazyjnej i konwencjonalnej?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

5. Czy Zamawiający oczekuje, aby oferowany aparat posiadał możliwość rozbudowy o wyzwalacz przepływowy w trybie NIV pozwalający na synchronizowanie wysiłków oddechowych pacjenta ze wsparciem respiratora za pomocą czujnika przepływu? Synchronizacja ze spontanicznym oddechem pacjenta pozwala uniknąć intubacji w większej ilości przypadków niż przy zastosowaniu klasycznego nCPAP.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Zadanie nr 2 Pulsoksymetr

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Odpowiedź Zamawiającego: Tak