Załącznik NR ....

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

## Przedmiot zamówienia : APARAT RTG ŚRÓDOPERACYJNY Z RAMIENIEM „C”-  szt. 1

Nazwa Wykonawcy :

Producent :

Nazwa i typ :

Rok produkcji (podać):

| Lp. | PARAMETRY URZĄDZENIA | WARUNEK KONIECZNY | PARAMETRY / WARUNKI OFEROWANE (OPISAĆ) | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Geometria |  |  |  |
| 2. | Angulacja (obrót wokół osi wzdłużnej) min. 400° | TAK, podać |  | 400° - 0 pkt. > 400° - 5 pkt |
| 3. | Ruch orbitalny (obrót wokół osi poprzecznej) min. 115° | TAK, podać |  | 115 - 0 pkt. > 115 - 5 pkt |
| 4. | Odchylenie (obrót wokół osi pionowej) min. ± 10° | TAK, podać |  | ± 10° - 0 pkt > ± 10° - 5 pkt. |
| 5. | Przesuw pionowy min. 40 cm | TAK, podać |  | 40 cm - 0 pkt. > 40 cm - 5 pkt |
| 6. | Przesuw poziomy min. 20 cm | TAK |  | --- |
| 7. | Hamulce wszystkich ruchów | TAK |  | --- |
| 8. | Ramię w pełni wyważone | TAK |  | --- |
| 9. | SID min. 90 cm | TAK |  | --- |
| II. | Generator i lampa RTG |  |  |  |
| 1. | Generator typu HF (wysokiej częstotliwości) min. 40kHz | TAK |  | --- |
| 2. | Moc generatora min. 2,0 kW | TAK |  | --- |
| 3. | Maksymalne napięcie min. 110 kV | TAK |  | --- |
| 4. | Maksymalny prąd [mA] Fluoroskopia (standardowa) min. 4 mA Fluoroskopia (wysokokontrastowa) min. 9 mA Radiografia min. 20 mA | TAK TAK TAK |  | --- --- --- |
| 5 | Fluoroskopia pulsacyjna min. 10 obr/s | TAK, podać |  | 10 obr/s – 0 pkt. > 10 obr/s- 5 pkt |
| 6. | Zakres min. 0,5-200 mAs | TAK |  | --- |
| 7. | Programy anatomiczne | TAK |  | --- |
| 8 | Lampa rtg z anodą stacjonarną | TAK |  | --- |
| 9. | Pojemność cieplna anody min. 90 kHU | TAK, podać |  | 90 kHU- 0 pkt. > 90 kHU - 10 pkt |
| 10. | Wielkość ogniska lampy rtg ≤ 0,6 mm | TAK |  | --- |
| 11. | Automatyka zabezpieczająca przed przegrzaniem | TAK |  | --- |
| 12. | Diafragma irysowa | TAK |  | --- |
| 13. | Blendy półprzepuszczalne, obrotowe | TAK |  | --- |
| 14 | Filtry kompensacyjne | TAK |  | --- |
| III. | Tor wizyjny |  |  |  |
| 1. | Średnica wzmacniacza obrazu min.9" | TAK |  | --- |
| 2. | Ilość pól wzmacniacza min. 2 | TAK |  | --- |
| 3. | Max. rozdzielczość najmniejszego pola min. 56 lp/cm | TAK, podać |  | 56 lp/cm - 0 pkt. > 56 lp/cm - 5 pkt |
| 4. | Max. rozdzielczość największego pola min. 48 lp/cm | TAK, podać |  | 48 - 0 pkt. > 48 - 5 pkt |
| 5. | Kamera TV – CCD | TAK |  | --- |
| 6. | Ilość monitorów monochromatycznych min. 1 | TAK |  | --- |
| 7. | Przekątna ekranu monitora min. 17" | TAK |  | --- |
| 8. | Możliwość obracania obrazu na monitorze 360o | TAK |  | --- |
| 9. | Automatyka ABC | TAK |  | --- |
| 10. | Matryca akwizycyjna min. 512x512 | TAK |  | --- |
| 11 | Głębokość akwizycji min. 8 bit | TAK, podać |  | 8 bit - 0 pkt. > 8 bit - 5 pkt |
| 12 | Pojemność pamięci min. 4 obrazy | TAK, podać |  | 4 obrazy - 0 pkt. > 4 obrazy - 5 pkt |
| 13 | Pamięć ostatniego obrazu (LIH) | TAK |  | --- |
| IV. | Wyposażenie |  |  |  |
| 1. | Wyłącznik nożny wyzwalania fluoroskopii | TAK |  | --- |
| 2. | Miernik dawki | TAK |  | --- |
| V. | Parametry instalacyjne |  |  |  |
| 1. | Zasilanie (V, Hz) jednofazowe 230 V, 50Hz | TAK |  | --- |
| 2. | Maksymalne wahania napięcia min. +/- 10% | TAK |  | --- |

- Parametry zaznaczone „tak” lub określone wartością są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

### Wszystkie dane zawarte w powyższym arkuszu muszą mieć potwierdzenie w dołączonych materiałach informacyjnych producenta oferowanego sprzętu

| Certyfikat CE, deklaracja zgodności( jeżeli dotyczy) | TAK załączyć |
| --- | --- |
| Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (dotyczy sprzętu) | TAK |
| Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK |
| Usunięcie uszkodzenia do 24 godzin od zgłoszenia awarii lub na czas naprawy dostarczenie urządzenia zastępczego (dotyczy sprzętu) | TAK |
| 3 naprawy w okresie gwarancji powodują wymianę podzespołu na nowy (dotyczy sprzętu) | TAK |
| Do oferty należy dołączyć oryginalne ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi wyrobów, instrukcję obsługi w języku polskim | TAK |

Oświadczamy,

że oferowany powyżej  sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

....................................

pieczątka i podpis  Wykonawcy