Załącznik NR 2.8

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

## Przedmiot zamówienia : RESPIRATOR - szt. 3

Nazwa Wykonawcy :

Producent :

Nazwa i typ :

Rok produkcji (podać):

| LP. | PARAMETRY | Wymagany parametr odcinający TAK/NIE | WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
|  | Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia na podstawie jezdnej | TAK |  |
|  | Respirator dla pacjentów o wadze ciała powyżej 5 kg | TAK |  |
|  | Wyposażony w wózek jezdny | TAK |  |
|  | Wyposażony we własne źródło powietrza medycznego typu kompresor, tłok turbina zapewniające normalną długotrwałą wentylację. | TAK |  |
|  | Wyposażony we własne źródło powietrza medycznego typu: tłok lub turbina zapewniające normalną długotrwałą wentylację. | TAK |  |
|  | Przystosowany do pracy z nawilżaczem aktywnym lub wymiennikiem wilgoci HME (sztuczny nos) | TAK |  |
|  | Zasilanie w tlen o ciśnieniu od 2,8 do 5,5 bar | TAK |  |
|  | Zasilanie w tlen o ciśnieniu w zakresie powyżej: od 2,8 do 5,5 bar | TAK Podać |  |
|  | zasilanie sieciowe 230 V AC, 50/60 Hz | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilanie z wewnętrznego akumulatora do podtrzymania pracy (aparatu wraz ze źródłem powietrza medycznego) na minimum 40 minut ze wskaźnikiem stanu naładowania akumulatora. | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilanie z wewnętrznego akumulatora do podtrzymania pracy (aparatu wraz ze źródłem powietrza medycznego) na powyżej 40 minut. | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zasilania z napięcia stałego sieci pokładowej ambulansu (12-24 V DC) | TAK |  |
|  | TRYBY WENTYLACJI |  |  |
|  | IPPV - CMV, CMV/Assist | TAK |  |
|  | SIMV | TAK |  |
|  | PSV | TAK |  |
|  | PEEP/CPAP | TAK |  |
|  | Oddech VCV (Objętościowo Kontrolowany) | TAK |  |
|  | Automatyczna minimalizacja ciśnienia i przepływu szczytowego przy wentylacji z gwarantowaną objętością | TAK opisać |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę (NIV) | TAK |  |
|  | Oddech ręczny | TAK |  |
|  | Ręczne przedłużenie fazy wdechu | TAK |  |
|  | Automatyczne westchnienia z regulacją parametrów westchnień | TAK |  |
|  | Westchnienia z regulacją poziomu PEEP | TAK opisać |  |
|  | wentylacja bezdechu z regulacją parametrów | TAK |  |
|  | PARAMETRY REGULOWANE |  |  |
|  | Częstość oddechów min 5-80 1/min | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu min od 50 do 1500 ml | TAK podać |  |
|  | Regulowane ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych minimum od 5 do 80 cmH2O | TAK podać |  |
|  | Regulowane ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych w zakresie powyżej 5 do 80 cmH2O | TAK |  |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV minimum od 0 do 55 cmH2O | TAK podać |  |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV w zakresie powyżej 0 do 55 cmH2O | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia PEEP/CPAP do minimum 30 cmH2O | TAK podać |  |
|  | Możliwość ustawienia PEEP/CPAP powyżej 30 cmH2O | TAK |  |
|  | Regulowany czas wdechu od minimum 0,2 do 5,0 sek | TAK podać |  |
|  | Regulowany czas wdechu w zakresie powyżej 0,2 do 5,0 sek | TAK |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w granicach 21-100% | TAK |  |
|  | Płynna regulacja czasu narastania przepływu | TAK podać |  |
|  | Wyzwalanie oddechu czułość przepływowa, minimalny zakres czułości triggera w zakresie 1 do 10 l/min (podać zakres czułości triggera) | TAK |  |
|  | Zakres czułości triggera w zakresie szerszym: od 1 do 10 l/min | TAK Podać |  |
|  | PARAMETRY MONITOROWANE I OBRAZOWANE |  |  |
|  | Aktualnie prowadzony tryb wentylacji | TAK |  |
|  | Rzeczywista częstość oddychania | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |
|  | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej MV | TAK |  |
|  | Frakcja spontaniczna wentylacji minutowej MV | TAK |  |
|  | Szczytowe ciśnienie wdechowe | TAK |  |
|  | Ciśnienie średnie | TAK |  |
|  | Ciśnienie fazy Plateau | TAK |  |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu | TAK |  |
|  | Temperatura gazów oddechowych | TAK |  |
|  | PREZENTACJA GRAFICZNA |  |  |
|  | Prezentacja na ekranie krzywych oddechowych: ciśnienie/czas,przepływ/czas | TAK |  |
|  | Inne obrazowane parametry | TAK |  |
|  | ALARMY |  |  |
|  | Kategorie alarmów według ważności | TAK |  |
|  | Wadliwej pracy elektroniki aparatu | TAK |  |
|  | Braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
|  | Niskiego ciśnienia gazów zasilających | TAK |  |
|  | Stężenia tlenu | TAK |  |
|  | Całkowitej objętości minutowej za niskiej i za wysokiej | TAK |  |
|  | Za wysokiej częstości oddechów –tachypnoe | TAK |  |
|  | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego | TAK |  |
|  | Zbyt niskiego ciśnienia wdechu (przecieku) | TAK |  |
|  | Alarm bezdechu | TAK |  |
|  | INNE WYMAGANIA |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawionych parametrów (blokada klawiatury) | TAK podać |  |
|  | Funkcja autotestu aparatu dokonywana automatycznie po włączeniu | TAK |  |
|  | Nebulizatocja synchronizowana z wdechem pacjenta i z funkcją automatycznego odliczania czasu nebulizacji | TAK |  |
|  | Kompletny układ oddechowy dla dorosłych do współpracy z nawilżaczem aktywnym – 2 komplety na respirator | TAK |  |
|  | POZOSTAŁE |  |  |
|  | Oprogramowanie aparatu i opisy w języku polskim | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w j.polskim (z dostawą) | TAK |  |
|  | Szyna do mocowania akcesoriów | TAK |  |
|  | Czujniki przepływu – 5 szt. | TAK |  |

- Parametry zaznaczone „tak” lub określone wartością są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

- Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

### Wszystkie dane zawarte w powyższym arkuszu muszą mieć potwierdzenie w dołączonych materiałach informacyjnych producenta oferowanego sprzętu

| Certyfikat CE, deklaracja zgodności( jeżeli dotyczy) | TAK załączyć |
| --- | --- |
| Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (dotyczy sprzętu) | TAK |
| Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK |
| Usunięcie uszkodzenia do 24 godzin od zgłoszenia awarii lub na czas naprawy dostarczenie urządzenia zastępczego (dotyczy sprzętu) | TAK |
| 3 naprawy w okresie gwarancji powodują wymianę podzespołu na nowy (dotyczy sprzętu) | TAK |
| Do oferty należy dołączyć ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi wyrobów, instrukcję obsługi w języku polskim | TAK |

Oświadczamy,

że oferowany powyżej  sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

...............................................

pieczątka i podpis  Wykonawcy